三重四极杆气相色谱串联质谱仪

总体性能要求

仪器类型为三重四极杆气质联用仪，能对目标化合物进行高灵敏度、高选择性的筛查和对痕量化合物的准确定量，适用于农药、违禁添加物，化学污染物等残留物的准确定量分析，并具有自动的定性确认功能。

1、工作条件

  - 电源电压: 220 V±10%

  - 温度：  20±5℃

  - 湿度：40%～70%

2、性能指标

2.1 气相色谱仪

- 2.1.1 柱温箱

2.1.1.1 操作温度范围：室温以上4℃到450℃

2.1.1.2 温度设定精度：0.1℃

2.1.1.3 控温准确性：0.01℃

2.1.1.4 程序升温：等于或者优于20阶／21平台

2.1.1.5 冷却速度：从450 降到50℃ ≤3.4 min（210S）

2.1.1.5 最高升温速率：≥±110℃/min（无需升级），以0.01℃/min增加

2.1.1.6 温度稳定性：室温每波动1°C，柱温箱的温度波动<0.01°C；

2.1.1.7 气相色谱主机采用彩色触摸屏进行操控

- 2.1.2 分流/不分流进样口

2.1.2.1 快速扳转系统，更换衬管无需拆卸螺丝，方便使用和维护，无需降温操作,

2.1.2.2 压力范围：0 ～ 150psi

2.1.2.3 压力控制精度： 0.0010psi

2.1.2.4 分流比设定范围：0 ～ 9999

2.1.2.5 最高温度：400℃

- 2.1.3 自动进样器

2.1.3.1 盘位：≥150位

2.1.3.2 进样量范围：0.1～50ul；

2.1.3.3 进样精度：RSD<1%

2.1.3.4 交叉污染率<0.001%。

2.1.4 配置不泄真空换色谱柱一套：可实现不泄真空的情况下更换色谱柱，快速切换不同的检测方法，提升实验室效率

2.2、质谱部分

2.2.1  质量数范围：10～1050 m/z 。

2.2.2 灵敏度:

★2.2.2.1 EI Scan :  1 pg OFN, S/N ≥ 1500（氦气做载气），以官方数据为依据(仪器验收时需出具现场测试报告)；

2.2.2.2 EI（MRM）: 100fg OFN, S/N ≥ 18000 ，以官方数据为依据(仪器验收时需出具现场测试报告)；

★2.2.2.3 IDL（MRM）: 10fg OFN 连续8次进样，峰面积RSD≤15%，IDL≤4.5fg，以官方数据为依据(仪器验收时需出具现场测试报告)；

2.2.3 分辨率：0.43.0u，可调

2.2.4 质量稳定性：不低于±0.1 u/48h

★2.2.5 最大扫描速度：20,000 u/sec

2.2.6 最大MRM速度：800通道/sec

2.2.7 最小驻留时间(Dwell Time)：0.5ms

2.2.8  最大Event数：2000

2.2.9 扫描功能:  全扫描(Full Scan)、子离子扫描( Product Ion Scan)、母离子扫描(Precursor Ion Scan)、中性丢失扫描(Neutral Loss Scan)、选择离子扫描模式(SIM)、多反应扫描模式（MRM），以任意多种采集模式为组合进行同时扫描。

2.3  离子源

2.3.1  电子轰击源(EI)。

2.3.2 离子化能量：0～200eV（或优于此范围）

2.3.3 离子源温度：独立控温，150～330℃（或优于此范围）

2.3.4 双灯丝设计，且具有灯丝透镜。

2.3.5 灯丝电流：5～250μA（发射电流）（或优于此范围）

2.3.6 GCMS 接口温度：50～350℃

2.4 检测系统

2.4.1 二次电子倍增管±10KV转换打拿极，须配备能去除中性噪声的透镜系统

2.4.2  动态范围：≥ 106（或优于此范围）

2.5 数据处理系统

2.5.1  软件：同时包含中文和英文两种软件

2.5.2 通用谱库: NIST14谱库和化学结构式库 (不少于24万张)

2.5.3 提供MRM数据库：包含1000种以上的农药、环境污染物、法医毒物、代谢物的MRM参数、CAS号、中文名称、英文名称和保留指数。

3 售后服务

3.1 仪器到货后1周内到用户处安装调试。并同时在现场对用户进行操作及维护培训。

3.2  自设备安装调试完毕并验收合格之日起整机免费保修不少于1年。

3.3  维修服务响应时间：2小时响应，48小时内到现场。

3.5  提供仪器的免费现场安装调试，并同时在现场对用户进行操作及维护培训。

3.6  免费提供仪器的基本原理、操作、日常维护及基础分析仪器理论课程和相关的应用培训，培训人数不少于4人。

3.7  应用工程师针对实际样品进行现场培训。

3.8  提供仪器高级现场技术培训，用户可自行决定时间和参加人数。

3.9 一年维保期内，免费提供1次/年的上门全面维护。

4、配置清单（主机和附件）

4.1  原装进口三重四极杆质谱主机（EI源）                                  1台

4.2 气相色谱主机                                                                         1台

4.3 机械泵                                                                                   1套

4.4 自动进样器（150位以上）                                                      一套

4.5 具有分流/不分流进样口(含电子流量控制)                                  1套

4.6工作站  （中文和英文两种软件）                                                             1套

4.7 不泄真空换色谱柱                                                                     1套

4.8 超惰性HP-5MS 色谱柱                                                             2根

4.9 工具包1套（包括日常工具、探漏液、柱切割器等）                    1套

4.10 机械泵油                                                                                 4瓶

4.11 消耗品包（含低流失进样隔垫50个、毛细柱密封垫20个、1.5mL样品瓶300个、自动进样针(10ul) 10根、气体过滤器2个、O型圈30个、灯丝5个、柱螺母10个、不分流衬管25个）     1包

4.12 NIST21谱库1套

4.13 农残、环境污染物等国标方法库一套

4.14 MRM数据库：农药和环境污染物的MRM数据库

4.15 品牌电脑、激光打印机等

5、 交货地点：最终用户指定地点。

6  、 交货时间：合同生效后45天内。

7、 质保期：仪器安装验收后1年。

- 8、验收条件

8.1 安装调试合格

8.2 协助用户建立起 GB 23200.113-2018《植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法》检测方法，提供上述方法的前处理过程、仪器条件、色谱柱、数据处理等完整分析方案。